## a1
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | DATA_TYPE | LENGTH | unit | SB_type | data_des
0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)组合有功总电能
0 | 0 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)组合有功费率...电能
0 | 0 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)组合有功电能数据块
0 | 1 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)正向有功总电能
0 | 1 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)正向有功费率...电能
0 | 1 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)正向有功电能数据块
0 | 2 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)反向有功总电能
0 | 2 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)反向有功费率...电能
0 | 2 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)反向有功电能数据块
0 | 3 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)组合无功1总电能
0 | 3 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)组合无功1费率...电能
0 | 3 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)组合无功1电能数据块
0 | 4 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)组合无功2总电能
0 | 4 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)组合无功2费率...电能
0 | 4 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)组合无功2电能数据块
0 | 5 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第一象限无功总电能
0 | 5 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)第一象限无功费率...电能
0 | 5 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第一象限无功电能数据块
0 | 6 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第二象限无功总电能
0 | 6 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)第二象限无功费率...电能
0 | 6 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第二象限无功电能数据块
0 | 7 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第三象限无功总电能
0 | 7 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)第三象限无功费率...电能
0 | 7 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第三象限无功电能数据块
0 | 8 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第四象限无功总电能
0 | 8 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)第四象限无功费率...电能
0 | 8 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)第四象限无功电能数据块
0 | 9 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)正向视在总电能
0 | 9 | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)正向视在费率...电能
0 | 9 | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)正向视在电能数据块
0 | 0A | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)反向视在总电能
0 | 0A | 1...3F | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (当前)反向视在费率...电能
0 | 0A | FF | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)反向视在电能数据块
0 | 80 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)关联总电能
0 | 81 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)正向有功基波总电能
0 | 82 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)反向有功基波总电能
0 | 83 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)正向有功谐波总电能
0 | 84 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)反向有功谐波总电能
0 | 85 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)铜损有功总电能补偿量
0 | 86 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)铁损有功总电能补偿量
0 | 15 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相正向有功电能
0 | 16 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相反向有功电能
0 | 17 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)A相组合无功1电能
0 | 18 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)A相组合无功2电能
0 | 19 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)A相第一象限无功电能
0 | 1A | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)A相第二象限无功电能
0 | 1B | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)A相第三象限无功电能
0 | 1C | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)A相第四象限无功电能
0 | 1D | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (当前)A相正向视在电能
0 | 1E | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (当前)A相反向视在电能
0 | 94 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相关联电能
0 | 95 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相正向有功基波电能
0 | 96 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相反向有功基波电能
0 | 97 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相正向有功谐波电能
0 | 98 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相反向有功谐波电能
0 | 99 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相铜损有功电能补偿量
0 | 9A | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)A相铁损有功电能补偿量
0 | 29 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相正向有功电能
0 | 2A | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相反向有功电能
0 | 2B | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)B相组合无功1电能
0 | 2C | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)B相组合无功2电能
0 | 2D | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)B相第一象限无功电能
0 | 2E | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)B相第二象限无功电能
0 | 2F | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)B相第三象限无功电能
0 | 30 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)B相第四象限无功电能
0 | 31 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (当前)B相正向视在电能
0 | 32 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (当前)B相反向视在电能
0 | A8 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相关联电能
0 | A9 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相正向有功基波电能
0 | AA | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相反向有功基波电能
0 | AB | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相正向有功谐波电能
0 | AC | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相反向有功谐波电能
0 | AD | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相铜损有功电能补偿量
0 | AE | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)B相铁损有功电能补偿量
0 | 3D | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相正向有功电能
0 | 3E | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相反向有功电能
0 | 3F | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)C相组合无功1电能
0 | 40 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)C相组合无功2电能
0 | 41 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)C相第一象限无功电能
0 | 42 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)C相第二象限无功电能
0 | 43 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)C相第三象限无功电能
0 | 44 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (当前)C相第四象限无功电能
0 | 45 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (当前)C相正向视在电能
0 | 46 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (当前)C相反向视在电能
0 | BC | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相关联电能
0 | BD | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相正向有功基波电能
0 | BE | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相反向有功基波电能
0 | BF | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相正向有功谐波电能
0 | C0 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相反向有功谐波电能
0 | C1 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相铜损有功电能补偿量
0 | C2 | 0 | 0 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (当前)C相铁损有功电能补偿量
0 | 0 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)组合有功总电能
0 | 0 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | …
0 | 0 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)组合有功电能数据块
0 | 1 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)正向有功总电能
0 | 1 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (上1结算日)正向有功费率...电能
0 | 1 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)正向有功电能数据块
0 | 2 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)反向有功总电能
0 | 2 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (上1结算日)反向有功费率...电能
0 | 2 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)反向有功电能数据块
0 | 3 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)组合无功1总电能
0 | 3 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (上1结算日)组合无功1费率...电能
0 | 3 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)组合无功1电能数据块
0 | 4 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)组合无功2总电能
0 | 4 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上1结算日)组合无功2费率...电能
0 | 4 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)组合无功2电能数据块
0 | 5 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第一象限无功总电能
0 | 5 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上1结算日)第一象限无功费率...电能
0 | 5 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第一象限无功电能数据块
0 | 6 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第二象限无功总电能
0 | 6 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上1结算日)第二象限无功费率...电能
0 | 6 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第二象限无功电能数据块
0 | 7 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第三象限无功总电能
0 | 7 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上1结算日)第三象限无功费率...电能
0 | 7 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第三象限无功电能数据块
0 | 8 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第四象限无功总电能
0 | 8 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上1结算日)第四象限无功费率...电能
0 | 8 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)第四象限无功电能数据块
0 | 9 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)正向视在总电能
0 | 9 | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 03 | (上1结算日)正向视在费率...电能
0 | 9 | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)正向视在电能数据块
0 | 0A | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)反向视在总电能
0 | 0A | 1...3F | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 03 | (上1结算日)反向视在费率...电能
0 | 0A | FF | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)反向视在电能数据块
0 | 80 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)关联总电能
0 | 81 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)正向有功基波总电能
0 | 82 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)反向有功基波总电能
0 | 83 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)正向有功谐波总电能
0 | 84 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)反向有功谐波总电能
0 | 85 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)铜损有功总电能补偿量
0 | 86 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)铁损有功总电能补偿量
0 | 15 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相正向有功电能
0 | 16 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相反向有功电能
0 | 17 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)A相组合无功1电能
0 | 18 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)A相组合无功2电能
0 | 19 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)A相第一象限无功电能
0 | 1A | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)A相第二象限无功电能
0 | 1B | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)A相第三象限无功电能
0 | 1C | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)A相第四象限无功电能
0 | 1D | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)A相正向视在电能
0 | 1E | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)A相反向视在电能
0 | 94 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相关联电能
0 | 95 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相正向有功基波电能
0 | 96 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相反向有功基波电能
0 | 97 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相正向有功谐波电能
0 | 98 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相反向有功谐波电能
0 | 99 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相铜损有功电能补偿量
0 | 9A | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)A相铁损有功电能补偿量
0 | 29 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相正向有功电能
0 | 2A | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相反向有功电能
0 | 2B | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)B相组合无功1电能
0 | 2C | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)B相组合无功2电能
0 | 2D | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)B相第一象限无功电能
0 | 2E | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)B相第二象限无功电能
0 | 2F | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)B相第三象限无功电能
0 | 30 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)B相第四象限无功电能
0 | 31 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)B相正向视在电能
0 | 32 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)B相反向视在电能
0 | A8 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相关联电能
0 | A9 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相正向有功基波电能
0 | AA | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相反向有功基波电能
0 | AB | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相正向有功谐波电能
0 | AC | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相反向有功谐波电能
0 | AD | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相铜损有功电能补偿量
0 | AE | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)B相铁损有功电能补偿量
0 | 3D | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相正向有功电能
0 | 3E | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相反向有功电能
0 | 3F | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)C相组合无功1电能
0 | 40 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)C相组合无功2电能
0 | 41 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)C相第一象限无功电能
0 | 42 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)C相第二象限无功电能
0 | 43 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)C相第三象限无功电能
0 | 44 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上1结算日)C相第四象限无功电能
0 | 45 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)C相正向视在电能
0 | 46 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上1结算日)C相反向视在电能
0 | BC | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相关联电能
0 | BD | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相正向有功基波电能
0 | BE | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相反向有功基波电能
0 | BF | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相正向有功谐波电能
0 | C0 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相反向有功谐波电能
0 | C1 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相铜损有功电能补偿量
0 | C2 | 0 | 1 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上1结算日)C相铁损有功电能补偿量
0 | 0 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)组合有功总电能
0 | 0 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (上12结算日)组合有功费率...电能
0 | 0 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)组合有功电能数据块
0 | 1 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)正向有功总电能
0 | 1 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (上12结算日)正向有功费率...电能
0 | 1 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)正向有功电能数据块
0 | 2 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)反向有功总电能
0 | 2 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 03 | (上12结算日)反向有功费率...电能
0 | 2 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)反向有功电能数据块
0 | 3 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)组合无功1总电能
0 | 3 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上12结算日)组合无功1费率...电能
0 | 3 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)组合无功1电能数据块
0 | 4 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)组合无功2总电能
0 | 4 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上12结算日)组合无功2费率...电能
0 | 4 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)组合无功2电能数据块
0 | 5 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第一象限无功总电能
0 | 5 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上12结算日)第一象限无功费率...电能
0 | 5 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第一象限无功电能数据块
0 | 6 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第二象限无功总电能
0 | 6 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上12结算日)第二象限无功费率...电能
0 | 6 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第二象限无功电能数据块
0 | 7 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第三象限无功总电能
0 | 7 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上12结算日)第三象限无功费率...电能
0 | 7 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第三象限无功电能数据块
0 | 8 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第四象限无功总电能
0 | 8 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 03 | (上12结算日)第四象限无功费率...电能
0 | 8 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)第四象限无功电能数据块
0 | 9 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)正向视在总电能
0 | 9 | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 03 | (上12结算日)正向视在费率...电能
0 | 9 | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)正向视在电能数据块
0 | 0A | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)反向视在总电能
0 | 0A | 1...3F | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 03 | (上12结算日)反向视在费率...电能
0 | 0A | FF | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)反向视在电能数据块
0 | 80 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)关联总电能
0 | 81 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)正向有功基波总电能
0 | 82 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)反向有功基波总电能
0 | 83 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)正向有功谐波总电能
0 | 84 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)反向有功谐波总电能
0 | 85 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)铜损有功总电能补偿量
0 | 86 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)铁损有功总电能补偿量
0 | 15 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相正向有功电能
0 | 16 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相反向有功电能
0 | 17 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)A相组合无功1电能
0 | 18 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)A相组合无功2电能
0 | 19 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)A相第一象限无功电能
0 | 1A | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)A相第二象限无功电能
0 | 1B | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)A相第三象限无功电能
0 | 1C | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)A相第四象限无功电能
0 | 1D | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)A相正向视在电能
0 | 1E | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)A相反向视在电能
0 | 94 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相关联电能
0 | 95 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相正向有功基波电能
0 | 96 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相反向有功基波电能
0 | 97 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相正向有功谐波电能
0 | 98 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相反向有功谐波电能
0 | 99 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相铜损有功电能补偿量
0 | 9A | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)A相铁损有功电能补偿量
0 | 29 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相正向有功电能
0 | 2A | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相反向有功电能
0 | 2B | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)B相组合无功1电能
0 | 2C | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)B相组合无功2电能
0 | 2D | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)B相第一象限无功电能
0 | 2E | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)B相第二象限无功电能
0 | 2F | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)B相第三象限无功电能
0 | 30 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)B相第四象限无功电能
0 | 31 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)B相正向视在电能
0 | 32 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)B相反向视在电能
0 | A8 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相关联电能
0 | A9 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相正向有功基波电能
0 | AA | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相反向有功基波电能
0 | AB | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相正向有功谐波电能
0 | AC | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相反向有功谐波电能
0 | AD | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相铜损有功电能补偿量
0 | AE | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)B相铁损有功电能补偿量
0 | 3D | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相正向有功电能
0 | 3E | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相反向有功电能
0 | 3F | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)C相组合无功1电能
0 | 40 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)C相组合无功2电能
0 | 41 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)C相第一象限无功电能
0 | 42 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)C相第二象限无功电能
0 | 43 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)C相第三象限无功电能
0 | 44 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 00 | (上12结算日)C相第四象限无功电能
0 | 45 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)C相正向视在电能
0 | 46 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | 00 | (上12结算日)C相反向视在电能
0 | BC | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相关联电能
0 | BD | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相正向有功基波电能
0 | BE | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相反向有功基波电能
0 | BF | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相正向有功谐波电能
0 | C0 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相反向有功谐波电能
0 | C1 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相铜损有功电能补偿量
0 | C2 | 0 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 00 | (上12结算日)C相铁损有功电能补偿量
0 | ZZ | ZZ | FF | XXXXXX.XX | 4×13 | kWh | 00 | 某项当前和12个结算日电能数据块

## a2
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | DATA_TYPE | LENGTH | unit | SB_type | data_des
1 | 1 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)正向有功总最大需量及发生时间
1 | 1 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 03 | (当前)正向有功费率...最大需量及发生时间
1 | 1 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)正向有功最大需量及发生时间数据块
1 | 2 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)反向有功总最大需量及发生时间
1 | 2 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 03 | (当前)反向有功费率...最大需量及发生时间
1 | 2 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)反向有功最大需量及发生时间数据块
1 | 3 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)组合无功1总最大需量及发生时间
1 | 3 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (当前)组合无功1费率...最大需量及发生时间
1 | 3 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)组合无功1最大需量及发生时间数据块
1 | 4 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)组合无功2总最大需量及发生时间
1 | 4 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (当前)组合无功2费率...最大需量及发生时间
1 | 4 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)组合无功2最大需量及发生时间数据块
1 | 5 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第一象限无功总最大需量及发生时间
1 | 5 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (当前)第一象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 5 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第一象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 6 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第二象限无功总最大需量及发生时间
1 | 6 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (当前)第二象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 6 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第二象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 7 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第三象限无功总最大需量及发生时间
1 | 7 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (当前)第三象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 7 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第三象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 8 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第四象限无功总最大需量及发生时间
1 | 8 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (当前)第四象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 8 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)第四象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 9 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)正向视在总最大需量及发生时间
1 | 9 | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 03 | (当前)正向视在费率...最大需量及发生时间
1 | 9 | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)正向视在最大需量及发生时间数据块
1 | 0A | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)反向视在总最大需量及发生时间
1 | 0A | 1…3F | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 03 | (当前)反向视在费率...最大需量及发生时间
1 | 0A | FF | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)反向视在最大需量及发生时间数据块
1 | 15 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)A相正向有功最大需量及发生时间
1 | 16 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)A相反向有功最大需量及发生时间
1 | 17 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)A相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 18 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)A相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 19 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)A相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 1A | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)A相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 1B | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)A相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 1C | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)A相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 1D | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)A相正向视在最大需量及发生时间
1 | 1E | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)A相反向视在最大需量及发生时间
1 | 29 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW年月日时分 | 00 | (当前)B相正向有功最大需量及发生时间
1 | 2A | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW年月日时分 | 00 | (当前)B相反向有功最大需量及发生时间
1 | 2B | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 2C | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 2D | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 2E | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 2F | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 30 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 31 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相正向视在最大需量及发生时间
1 | 32 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)B相反向视在最大需量及发生时间
1 | 3D | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)C相正向有功最大需量及发生时间
1 | 3E | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (当前)C相反向有功最大需量及发生时间
1 | 3F | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)C相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 40 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)C相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 41 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)C相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 42 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)C相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 43 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)C相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 44 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (当前)C相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 45 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)C相正向视在最大需量及发生时间
1 | 46 | 0 | 0 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (当前)C相反向视在最大需量及发生时间
1 | 1 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)正向有功总最大需量及发生时间
1 | 1 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 03 | (上1结算日)正向有功费率...最大需量及发生时间
1 | 1 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)正向有功最大需量及发生时间数据块
1 | 2 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)反向有功总最大需量及发生时间
1 | 2 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 03 | (上1结算日)反向有功费率...最大需量及发生时间
1 | 2 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)反向有功最大需量及发生时间数据块
1 | 3 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)组合无功1总最大需量及发生时间
1 | 3 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (上1结算日)组合无功1费率...最大需量及发生时间
1 | 3 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)组合无功1最大需量及发生时间数据块
1 | 4 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)组合无功2总最大需量及发生时间
1 | 4 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (上1结算日)组合无功2费率...最大需量及发生时间
1 | 4 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)组合无功2最大需量及发生时间数据块
1 | 5 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第一象限无功总最大需量及发生时间
1 | 5 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (上1结算日)第一象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 5 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第一象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 6 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第二象限无功总最大需量及发生时间
1 | 6 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (上1结算日)第二象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 6 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第二象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 7 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第三象限无功总最大需量及发生时间
1 | 7 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (上1结算日)第三象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 7 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第三象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 8 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第四象限无功总最大需量及发生时间
1 | 8 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 03 | (上1结算日)第四象限无功费率1最大需量及发生时间
1 | 8 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)第四象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 9 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)正向视在总最大需量及发生时间
1 | 9 | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 03 | (上1结算日)正向视在费率...最大需量及发生时间
1 | 9 | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)正向视在最大需量及发生时间数据块
1 | 0A | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)反向视在总最大需量及发生时间
1 | 0A | 1…3F | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 03 | (上1结算日)反向视在费率...最大需量及发生时间
1 | 0A | FF | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)反向视在最大需量及发生时间数据块
1 | 15 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相正向有功最大需量及发生时间
1 | 16 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相反向有功最大需量及发生时间
1 | 17 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 18 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 19 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 1A | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 1B | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 1C | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 1D | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相正向视在最大需量及发生时间
1 | 1E | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)A相反向视在最大需量及发生时间
1 | 29 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相正向有功最大需量及发生时间
1 | 2A | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相反向有功最大需量及发生时间
1 | 2B | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 2C | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 2D | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 2E | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 2F | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 30 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 31 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相正向视在最大需量及发生时间
1 | 32 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)B相反向视在最大需量及发生时间
1 | 3D | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相正向有功最大需量及发生时间
1 | 3E | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相反向有功最大需量及发生时间
1 | 3F | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 40 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 41 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 42 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 43 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 44 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 45 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相正向视在最大需量及发生时间
1 | 46 | 0 | 1 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上1结算日)C相反向视在最大需量及发生时间
1 | 1 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)正向有功总最大需量及发生时间
1 | 1 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 03 | (上12结算日)正向有功费率..最大需量及发生时间
1 | 1 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)正向有功最大需量及发生时间数据块
1 | 2 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)反向有功总最大需量及发生时间
1 | 2 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 03 | (上12结算日)反向有功费率...最大需量及发生时间
1 | 2 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)反向有功最大需量及发生时间数据块
1 | 3 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)组合无功1总最大需量及发生时间
1 | 3 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 03 | (上12结算日)组合无功1费率...最大需量及发生时间
1 | 3 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)组合无功1最大需量及发生时间数据块
1 | 4 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)组合无功2总最大需量及发生时间
1 | 4 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 03 | (上12结算日)组合无功2费率...最大需量及发生时间
1 | 4 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)组合无功2最大需量及发生时间数据块
1 | 5 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第一象限无功总最大需量及发生时间
1 | 5 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 03 | (上12结算日)第一象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 5 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第一象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 6 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第二象限无功总最大需量及发生时间
1 | 6 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 03 | (上12结算日)第二象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 6 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第二象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 7 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第三象限无功总最大需量及发生时间
1 | 7 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 03 | (上12结算日)第三象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 7 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第三象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 8 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第四象限无功总最大需量及发生时间
1 | 8 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 03 | (上12结算日)第四象限无功费率...最大需量及发生时间
1 | 8 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)第四象限无功最大需量及发生时间数据块
1 | 9 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)正向视在总最大需量及发生时间
1 | 9 | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 03 | (上12结算日)正向视在费率...最大需量及发生时间
1 | 9 | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)正向视在最大需量及发生时间数据块
1 | 0A | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)反向视在总最大需量及发生时间
1 | 0A | 1…3F | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 03 | (上12结算日)反向视在费率...最大需量及发生时间
1 | 0A | FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)反向视在最大需量及发生时间数据块
1 | 15 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相正向有功最大需量及发生时间
1 | 16 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相反向有功最大需量及发生时间
1 | 17 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 18 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 19 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 1A | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 1B | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 1C | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 1D | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相正向视在最大需量及发生时间
1 | 1E | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)A相反向视在最大需量及发生时间
1 | 29 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相正向有功最大需量及发生时间
1 | 2A | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相反向有功最大需量及发生时间
1 | 2B | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 2C | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 2D | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 2E | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 2F | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 30 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 31 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相正向视在最大需量及发生时间
1 | 32 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)B相反向视在最大需量及发生时间
1 | 3D | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相正向有功最大需量及发生时间
1 | 3E | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kW 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相反向有功最大需量及发生时间
1 | 3F | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相组合无功1最大需量及发生时间
1 | 40 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相组合无功2最大需量及发生时间
1 | 41 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相第一象限无功最大需量及发生时间
1 | 42 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相第二象限无功最大需量及发生时间
1 | 43 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相第三象限无功最大需量及发生时间
1 | 44 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kvar 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相第四象限无功最大需量及发生时间
1 | 45 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相正向视在最大需量及发生时间
1 | 46 | 0 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm |  | kVA 年月日时分 | 00 | (上12结算日)C相反向视在最大需量及发生时间
1 | ZZ | ZZ | FF | YYMMDDhhmm | 8×13 |  | * | 某项当前和12个结算日最大需量及发生时间数据块

## a3
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | DATA_TYPE | LENGTH | unit | SB_type | data_des
2 | 1 | 1 | 0 | XXX.X | 2 | V | 00 | A相电压
2 | 1 | 2 | 0 | XXX.X | 2 | V | 00 | B相电压
2 | 1 | 3 | 0 | XXX.X | 2 | V | 00 | C相电压
2 | 1 | FF | 0 | XXX.X | 2 | V | 00 | 电压数据块
2 | 2 | 1 | 0 | XXX.XXX | 3 | A | 00 | A相电流
2 | 2 | 2 | 0 | XXX.XXX | 3 | A | 00 | B相电流
2 | 2 | 3 | 0 | XXX.XXX | 3 | A | 00 | C相电流
2 | 2 | FF | 0 | XXX.XXX | 3 | A | 00 | 电流数据块
2 | 3 | 0 | 0 | XX.XXXX | 3 | kW | 00 | 瞬时总有功功率
2 | 3 | 1 | 0 | XX.XXXX | 3 | kW | 00 | 瞬时A相有功功率
2 | 3 | 2 | 0 | XX.XXXX | 3 | kW | 00 | 瞬时B相有功功率
2 | 3 | 3 | 0 | XX.XXXX | 3 | kW | 00 | 瞬时C相有功功率
2 | 3 | FF | 0 | XX.XXXX | 3 | kW | 00 | 瞬时有功功率数据块
2 | 4 | 0 | 0 | XX.XXXX | 3 | kvar | 00 | 瞬时总无功功率
2 | 4 | 1 | 0 | XX.XXXX | 3 | kvar | 00 | 瞬时A相无功功率
2 | 4 | 2 | 0 | XX.XXXX | 3 | kvar | 00 | 瞬时B相无功功率
2 | 4 | 3 | 0 | XX.XXXX | 3 | kvar | 00 | 瞬时C相无功功率
2 | 4 | FF | 0 | XX.XXXX | 3 | kvar | 00 | 瞬时无功功率数据块
2 | 5 | 0 | 0 | XX.XXXX | 3 | kVA | 00 | 瞬时总视在功率
2 | 5 | 1 | 0 | XX.XXXX | 3 | kVA | 00 | 瞬时A相视在功率
2 | 5 | 2 | 0 | XX.XXXX | 3 | kVA | 00 | 瞬时B相视在功率
2 | 5 | 3 | 0 | XX.XXXX | 3 | kVA | 00 | 瞬时C相视在功率
2 | 5 | FF | 0 | XX.XXXX | 3 | kVA | 00 | 瞬时视在功率数据块
2 | 6 | 0 | 0 | X.XXX | 2 |  | 00 | 总功率因数
2 | 6 | 1 | 0 | X.XXX | 2 |  | 00 | A相功率因数
2 | 6 | 2 | 0 | X.XXX | 2 |  | 00 | B相功率因数
2 | 6 | 3 | 0 | X.XXX | 2 |  | 00 | C相功率因数
2 | 6 | FF | 0 | X.XXX | 2 |  | 00 | 功率因数数据块
2 | 7 | 1 | 0 | X.XXX | 2 | ° | 00 | A相相角
2 | 7 | 2 | 0 | X.XXX | 2 | ° | 00 | B相相角
2 | 7 | 3 | 0 | X.XXX | 2 | ° | 00 | C相相角
2 | 7 | FF | 0 | X.XXX | 2 | ° | 00 | 相角数据块
2 | 8 | 1 | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | A相电压波形失真度
2 | 8 | 2 | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | B相电压波形失真度
2 | 8 | 3 | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | C相电压波形失真度
2 | 8 | FF | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | 电压波形失真度数据块
2 | 9 | 1 | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | A相电流波形失真度
2 | 9 | 2 | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | B相电流波形失真度
2 | 9 | 3 | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | C相电流波形失真度
2 | 9 | FF | 0 | X.XXX | 2 | % | 00 | 电流波形失真度数据块
2 | 0A | 1 | 1...15 | X.XXX | 2 | % | 03 | A相电压...次谐波含量
2 | 0A | 1 | FF | X.XXX | 2 | % | 00 | A相电压谐波含量数据块
2 | 0A | 2 | 1...15 | X.XXX | 2 | % | 03 | B相电压...次谐波含量
2 | 0A | 2 | FF | X.XXX | 2 | % | 00 | B相电压谐波含量数据块
2 | 0A | 3 | 1...15 | X.XXX | 2 | % | 03 | C相电压...次谐波含量
2 | 0A | 3 | FF | X.XXX | 2 | % | 00 | C相电压谐波含量数据块
2 | 0B | 1 | 1...15 | X.XXX | 2 | % | 03 | A相电流...次谐波含量
2 | 0B | 1 | FF | X.XXX | 2 | % | 00 | A相电流谐波含量数据块
2 | 0B | 2 | 1...15 | X.XXX | 2 | % | 03 | B相电流...次谐波含量
2 | 0B | 2 | FF | X.XXX | 2 | % | 00 | B相电流谐波含量数据块
2 | 0B | 3 | 1...15 | X.XXX | 2 | % | 03 | C相电流...次谐波含量
2 | 0B | 3 | FF | X.XXX | 2 | % | 00 | C相电流谐波含量数据块
2 | 80 | 0 | 1 | XXX.XXX | 3 | A | 00 | 零线电流
2 | 80 | 0 | 2 | XX.XX | 2 | Hz | 00 | 电网频率
2 | 80 | 0 | 3 | XX.XXXX | 3 | kW | 00 | 一分钟有功总平均功率
2 | 80 | 0 | 4 | XX.XXXX | 3 | kW | 00 | 当前有功需量
2 | 80 | 0 | 5 | XX.XXXX | 3 | kvar | 00 | 当前无功需量
2 | 80 | 0 | 6 | XX.XXXX | 3 | kVA | 00 | 当前视在需量
2 | 80 | 0 | 7 | XXX.X | 2 | ℃ | 00 | 表内温度
2 | 80 | 0 | 8 | XX.XX | 2 | V | 00 | 时钟电池电压(内部)
2 | 80 | 0 | 9 | XX.XX | 2 | V | 00 | 停电抄表电池电压 (外部)
2 | 80 |  | 0A | XXXXXXXX | 4 | 分 | 00 | 内部电池工作时间

## a4
数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 | 单位 | 功能 | 数据项名称
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | DATA_TYPE | LENGTH | unit | SB_type | data_des
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | DATA_TYPE | LENGTH | unit | SB_type | data_des
3 | 5 | 0 | 0 | XXXXXX，XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 全失压总次数，总累计时间
3 | 5 | 0 | 1...0A | YYMMDDhhmmss XXX.XXX YYMMDDhhmmss | 15 | A | * | （上...次）全失压发生时刻，电流值，结束时刻
3 | 7 | 0 | 0 | XXXXXX，XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 电压逆相序总次数，总累计时间
3 | 10 | 0 | 0 | XXXXXX XXXX.XX XXXX.XX XXXXXX XXXXXX XXX.X MMDDhhmm XXX.X MMDDhhmm | 27 | 分%%分分VV | * | （本月）电压合格率统计数据：电压监测时间 电压合格率 电压超限率 电压超上限时间 电压超下限时间 最高电压 最高电压出现时间 最低电压 最低电压出现时间
3 | 10 | 0 | 1...0C | XXXXXX XXXX.XX XXXX.XX XXXXXX XXXXXX XXX.X MMDDhhmm XXX.X MMDDhhmm | 27 | 分%%分分VV | * | （上...月）电压合格率统计数据(同上)
3 | 10 | 1 | 0 | XXXXXX XXXX.XX XXXX.XX XXXXXX XXXXXX XXX.X MMDDhhmm XXX.X MMDDhhmm | 25 | 分%%分分VV | * | （本月）A相电压合格率统计数据：A相电压监测时间A相电压合格率 A相电压超限率 A相电压超上限时间 A相电压超下限时间 A相最高电压 A相最高电压出现时间 A相最低电压 A相最低电压出现时间
3 | 10 | 1 | 1...0C | XXXXXX XXXX.XX XXXX.XX XXXXXX XXXXXX XXX.X MMDDhhmm XXX.X MMDDhhmm | 25 |  | * | （上...月）A相电压合格率统计数据(同上)
3 | 10 | 2 | 0...0C | XXXXXX XXXX.XX XXXX.XX XXXXXX XXXXXX XXX.X MMDDhhmm XXX.X MMDDhhmm | 25 |  | * | （上...月）B相电压合格率统计数据(同A相)
3 | 10 | 3 | 0...0C | XXXXXX XXXX.XX XXXX.XX XXXXXX XXXXXX XXX.X MMDDhhmm XXX.X MMDDhhmm | 25 |  | * | （上...月）C相电压合格率统计数据(同A相)
3 | 11 | 0 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 掉电总次数
3 | 11 | 0 | 1...0A | YYMMDDhhmmss | 12 |  | * | （上...次）掉电发生时刻，结束时刻
3 | 12 | 0 | 0 | XXXXXX | 18 | 次 | * | 正向有功需量超限总次数 反向有功需量超限总次数 第1象限无功需量超限总次数 第2象限无功需量超限总次数 第3象限无功需量超限总次数 第4象限无功需量超限总次数
3 | 12 | 1 | 1...0A |  | 20 | ...kvar | * | （上...次）正向有功需量超限记录 发生时刻 结束时刻 需量超限期间正向有功最大需量及发生时间
3 | 12 | 2 | 1...0A |  | 20 | ...kvar | * | （上...次）反向有功需量超限记录（同正向）
3 | 12 | 3 | 1...0A |  | 20 |  | * | （上...次）第1象限无功需量超限记录（同正向）
3 | 12 | 4 | 1...0A |  | 20 |  | * | （上...次）第2象限无功需量超限记录（同正向）
3 | 12 | 5 | 1...0A |  | 20 |  | * | （上...次）第3象限无功需量超限记录（同正向）
3 | 12 | 6 | 1...0A |  | 20 |  | * | （上...次）第4象限无功需量超限记录（同正向）
3 | 30 | 0 | 0 | XXXXXX | 3 |  | * | 编程总次数
3 | 30 | 0 | 1...0A | YYMMDDhhmmss C0C1C2C3 XXXXXXXX | 50 |  | * | （上...次）编程记录：发生时刻6 操作者代码4 编程的前10个数据标识码4x10(不足补FFFFFFFFH)
3 | 30 | 1 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 电表清零总次数
3 | 30 | 1 | 1...0A |  | 106 |  | * | （上...次）电表清零记录： 发生时刻 操作者代码 电表清零前正向有功总电能 电表清零前反向有功总电能 电表清零前第一象限无功总电能 电表清零前第二象限无功总电能 电表清零前第三象限无功总电能 电表清零前第四象限无功总电能 电表清零前A相正向有功电能 电表清零前A相反向有功电能 电表清零前A相第一象限无功电能 电表清零前A相第二象限无功电能 电表清零前A相第三象限无功电能 电表清零前A相第四象限无功电能 电表清零前B相正向有功电能 电表清零前B相反向有功电能 电表清零前B相第一象限无功电能 电表清零前B相第二象限无功电能 电表清零前B相第三象限无功电能 电表清零前B相第四象限无功电能 电表清零前C相正向有功电能 电表清零前C相反向有功电能 电表清零前C相第一象限无功电能 电表清零前C相第二象限无功电能 电表清零前C相第三象限无功电能 电表清零前C相第四象限无功电能
3 | 30 | 2 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 需量清零总次数
3 | 30 | 2 | 1 |  |  |  | * | （上1次）需量清零记录：202 bytes
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | XX.XXXX | 3 |  |  | 需量清零前正向有功总最大需量及发生时间
|  |  |  | YYMMDDhhmm | 5
需量清零前反向有功总最大需量及发生时间
需量清零前第一象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前第二象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前第三象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前第四象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前A相正向有功最大需量及发生时间
需量清零前A相反向有功最大需量及发生时间
需量清零前A相第一象限无功最大需量及发生时间
需量清零前A相第二象限无功最大需量及发生时间
|  |  |  | … | … |  |  | 需量清零前A相第三象限无功最大需量及发生时间
需量清零前A相第四象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相正向有功最大需量及发生时间
需量清零前B相反向有功最大需量及发生时间
需量清零前B相第一象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相第二象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相第三象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相第四象限无功最大需量及发生时间
需量清零前C相正向有功最大需量及发生时间
需量清零前C相反向有功最大需量及发生时间
需量清零前C相第一象限无功最大需量及发生时间
需量清零前C相第二象限无功最大需量及发生时间
需量清零前C相第三象限无功最大需量及发生时间
[5 empty] | 8 |  |  | 需量清零前C相第四象限无功最大需量及发生时间
3 | 30 | 2 | 2 |  |  |  | * | （上2次）需量清零记录
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）需量清零记录
3 | 30 | 3 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 事件清零总次数(包括总清及分项清)
3 | 30 | 3 | 1 |  |  |  | * | （上1次）事件清零记录：
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | XXXXXXXX | 4 |  |  | 事件清零数据标识码
3 | 30 | 3 | 2 |  |  |  | * | （上2次）事件清零记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）事件清零记录(同上)
3 | 30 | 4 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 校时总次数
3 | 30 | 4 | 1 |  |  |  | * | （上1次）校时记录：
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 校时前时间
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 校时后时间
3 | 30 | 4 | 2 |  |  |  | * | （上2次）校时记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）校时记录(同上)
3 | 30 | 5 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 时段表编程总次数
3 | 30 | 5 | 1 |  |  |  | * | （上1次）时段表编程记录：682 bytes
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | hhmmNN | 3×14 |  |  | 时段表编程前第一套第1日时段表数据
|  |  |  | … | … |  |  | …
|  |  |  | hhmmNN | 3×14 |  |  | 时段表编程前第一套第8日时段表数据
|  |  |  | hhmmNN | 3×14 |  |  | 时段表编程前第二套第1日时段表数据
|  |  |  | … | … |  |  | …
|  |  |  | hhmmNN | 3×14 |  |  | 时段表编程前第二套第8日时段表数据
3 | 30 | 5 | 2 |  |  |  | * | （上2次）时段表编程记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）时段表编程记录(同上)
3 | 30 | 6 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 时区表编程总次数
3 | 30 | 6 | 1 |  |  |  | * | （上1次）时区表编程记录：94 bytes
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  |  | 时区表编程前第一套第1时区表数据
|  |  |  | … | … |  |  | …
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  |  | 时区表编程前第一套第14时区表数据
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  |  | 时区表编程前第二套第1时区表数据
|  |  |  | … | … |  |  | …
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  |  | 时区表编程前第二套第14时区表数据
3 | 30 | 6 | 2 |  |  |  | * | （上2次）时区表编程记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）时区表编程记录(同上)
3 | 30 | 7 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 周休日编程总次数
3 | 30 | 7 | 1 |  |  |  | * | （上1次）周休日编程记录：
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | XX | 1 |  |  | 周休日编程前采用的日时段表号
3 | 30 | 7 | 2 |  |  |  | * | （上2次）周休日编程记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）周休日编程记录(同上)
3 | 30 | 8 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 节假日编程总次数
3 | 30 | 8 | 1 |  |  |  | * | （上1次）节假日编程记录：1026 bytes
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | YYMMDDNN | 4 |  |  | 节假日编程前第1节假日数据
|  |  |  | … | … |  |  | …
|  |  |  | YYMMDDNN | 4 |  |  | 节假日编程前第254节假日数据
3 | 30 | 8 | 2 |  |  |  | * | （上2次）节假日编程记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）节假日编程记录(同上)
3 | 30 | 9 | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 有功组合方式编程总次数
3 | 30 | 9 | 1 |  |  |  | * | （上1次）有功组合方式编程记录：
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | XX | 1 |  |  | 有功组合方式编程前的有功组合方式特征字
3 | 30 | 9 | 2 |  |  |  | * | （上2次）有功组合方式编程记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）有功组合方式编程记录(同上)
3 | 30 | 0A | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 无功组合方式1编程总次数
3 | 30 | 0A | 1 |  |  |  | * | （上1次）无功组合方式1编程记录(同有功)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）无功组合方式1编程记录(同有功)
3 | 30 | 0B | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 无功组合方式2编程总次数
3 | 30 | 0B | 1 |  |  |  | * | （上1次）无功组合方式2编程记录(同有功)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）无功组合方式2编程记录(同有功)
3 | 30 | 0C | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 结算日编程总次数
3 | 30 | 0C | 1 |  |  |  | * | （上1次）结算日编程记录：
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | C0C1C2C3 | 4 |  |  | 操作者代码
|  |  |  | DDhh | 2 |  |  | 结算日编程前每月第1结算日数据
|  |  |  | DDhh | 2 |  |  | 结算日编程前每月第2结算日数据
|  |  |  | DDhh | 2 |  |  | 结算日编程前每月第3结算日数据
3 | 30 | 0C | 2 |  |  |  | * | （上2次）结算日编程记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）结算日编程记录(同上)
3 | 30 | 0D | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 开表盖总次数
3 | 30 | 0D | 1 |  |  |  | * | （上1次）开表盖记录：
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 发生时刻
|  |  |  | YYMMDDhhmmss | 6 |  |  | 结束时刻
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 开表盖前正向有功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 开表盖前反向有功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖前第一象限无功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖前第二象限无功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖前第三象限无功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖前第四象限无功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 开表盖后正向有功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 开表盖后反向有功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖后第一象限无功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖后第二象限无功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖后第三象限无功总电能
|  |  |  | XXXXXX.XX | 4 | kvarh |  | 开表盖后第四象限无功总电能
3 | 30 | 0D | 2 |  |  |  | * | （上2次）开表盖记录(同上)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）开表盖记录(同上)
3 | 30 | 0E | 0 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 开端钮盒总次数
3 | 30 | 0E | 1 |  |  |  | * | （上1次）开端钮盒记录(同开表盖)
|  |  | … |  |  |  |  | …
|  |  | 0A |  |  |  |  | （上10次）开端钮盒记录(同开表盖)

## a5
数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称
长度
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  | （字节） |  | 读 | 写
4 | 0 | 1 | 1 | YYMMDDWW | 4 | 年月日星期 | * | * | 日期及星期(其中0代表星期天)
|  |  | 2 | hhmmss | 3 | 时分秒 | * | * | 时间
|  |  | 3 | NN | 1 | 分 | * | * | 最大需量周期
|  |  | 4 | NN | 1 | 分 | * | * | 滑差时间
|  |  | 5 | XXXX | 2 | 毫秒 | * |  | 校表脉冲宽度
|  |  | 6 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | * | * | 两套时区表切换时间
|  |  | 7 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | * | * | 两套日时段表切换时间
4 | 0 | 2 | 1 | NN | 1 | 个 | * | * | 年时区数p≤14
|  |  | 2 | NN | 1 | 个 | * | * | 日时段表数q≤8
|  |  | 3 | NN | 1 | 个 | * | * | 日时段数(每日切换数) m≤14
|  |  | 4 | NN | 1 | 个 | * | * | 费率数k≤63
|  |  | 5 | NNNN | 2 | 个 | * | * | 公共假日数n≤254
|  |  | 6 | NN | 1 | 次 | * | * | 谐波分析次数
4 | 0 | 3 | 1 | NN | 1 | 个 | * | * | 自动循环显示屏数
|  |  | 2 | NN | 1 | 秒 | * | * | 每屏显示时间
|  |  | 3 | NN | 1 | 位 | * | * | 显示电能小数位数
|  |  | 4 | NN | 1 | 位 | * | * | 显示功率(最大需量)小数位数
|  |  | 5 | NN | 1 | 个 | * | * | 按键循环显示屏数
4 | 0 | 4 | 1 | NNNNNNNNNNNN | 6 |  | * | * | 通信地址
|  |  | 2 | NNNNNNNNNNNN | 6 |  | * | * | 表号
|  |  | 3 | NN…NN | 32 |  | * | * | 资产管理编码(ASCII码)
|  |  | 4 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | * |  | 额定电压(ASCII码)
|  |  | 5 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | * |  | 额定电流/基本电流(ASCII码)
|  |  | 6 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | * |  | 最大电流(ASCII码)
|  |  | 7 | XXXXXXXX | 4 |  | * |  | 有功准确度等级(ASCII码)
|  |  | 8 | XXXXXXXX | 4 |  | * |  | 无功准确度等级(ASCII码)
|  |  | 9 | XXXXXX | 3 | imp/kWh | * |  | 电表有功常数
|  |  | 0A | XXXXXX | 3 | imp/kvarh | * |  | 电表无功常数
|  |  | 0B | XX…XX | 10 |  | * |  | 电表型号(ASCII码)
|  |  | 0C | XX…XX | 10 |  | * |  | 生产日期(ASCII码)
|  |  | 0D | XX…XX | 16 |  | * |  | 协议版本号(ASCII码)
4 | 0 | 5 | 1 | XXXX | 2 |  | * |  | 电表运行状态字1
|  |  | … | … | … |  | … |  | …
|  |  | 7 | XXXX | 2 |  | * |  | 电表运行状态字7
|  |  | FF |  |  |  | * |  | 电表运行状态字数据块
4 | 0 | 6 | 1 | NN | 1 |  | * | * | 有功组合方式特征字
|  |  | 2 | NN | 1 |  | * | * | 无功组合方式1特征字
|  |  | 3 | NN | 1 |  | * | * | 无功组合方式2特征字
4 | 0 | 7 | 1 | NN | 1 |  | * | * | 调制型红外光口通信速率特征字
|  |  | 2 | NN | 1 |  | * | * | 接触式红外光口通信速率特征字
|  |  | 3 | NN | 1 |  | * | * | 通信口1通信速率特征字
|  |  | 4 | NN | 1 |  | * | * | 通信口2通信速率特征字
|  |  | 5 | NN | 1 |  | * | * | 通信口3通信速率特征字
4 | 0 | 8 | 1 | NN | 1 |  | * | * | 周休日特征字
|  |  | 2 | NN | 1 |  | * | * | 周休日采用的日时段表号
4 | 0 | 9 | 1 | NN | 1 |  | * | * | 负荷记录模式字
|  |  | 2 | NN | 1 |  | * | * | 冻结数据模式字
4 | 0 | 0A | 1 | MMDDhhmm | 4 | 月日时分 | * | * | 负荷记录起始时间
|  |  | 2 | NNNN | 2 | 分 | * | * | 第1类负荷记录间隔时间
|  |  | 3 | NNNN | 2 | 分 | * | * | 第2类负荷记录间隔时间
|  |  | 4 | NNNN | 2 | 分 | * | * | 第3类负荷记录间隔时间
|  |  | 5 | NNNN | 2 | 分 | * | * | 第4类负荷记录间隔时间
|  |  | 6 | NNNN | 2 | 分 | * | * | 第5类负荷记录间隔时间
|  |  | 7 | NNNN | 2 | 分 | * | * | 第6类负荷记录间隔时间
4 | 0 | 0B | 1 | DDhh | 2 | 日时 | * | * | 每月第1结算日
|  |  | 2 | DDhh | 2 | 日时 | * | * | 每月第2结算日
|  |  | 3 | DDhh | 2 | 日时 | * | * | 每月第3结算日
4 | 0 | 0C | 1 | NNNNNNNN | 4 |  |  | * | 0级密码
|  |  | … | … | … |  |  | … | …
|  |  | 0A | NNNNNNNN | 4 |  |  | * | 9级密码
4 | 0 | 0E | 1 | NN.NNNN | 3 | kW | * | * | 正向有功功率上限值
|  |  | 2 | NN.NNNN | 3 | kW | * | * | 反向有功功率上限值
|  |  | 3 | NNN.N | 2 | V | * | * | 电压上限值
|  |  | 4 | NNN.N | 2 | V | * | * | 电压下限值
4 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 第一套时区表数据：
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  | * | * | 第1时区起始日期及日时段表号
|  |  |  | … | … |  | … | … | …
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  | * | * | 第14时区起始日期及日时段表号
4 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 第一套第1日时段表数据：
|  |  |  | hhmmNN | 3 |  | * | * | 第1时段起始时间及费率号
|  |  |  | … | … |  | … | … | …
|  |  |  | hhmmNN | 3 |  | * | * | 第14时段起始时间及费率号
4 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | * | * | 第一套第2日时段表数据
|  |  | … |  |  |  | … | … | …
|  |  | 8 |  |  |  | * | * | 第一套第8日时段表数据
4 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 第二套时区表数据：
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  | * | * | 第1时区起始日期及日时段表号
|  |  |  | … | … |  | … | … | …
|  |  |  | MMDDNN | 3 |  | * | * | 第14时区起始日期及日时段表号
4 | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 第二套第1日时段表数据：
|  |  |  | hhmmNN | 3 |  | * | * | 第1时段起始时间及费率号
|  |  |  | … | … |  | … | … | …
|  |  |  | hhmmNN | 3 |  | * | * | 第14时段起始时间及费率号
4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | * | * | 第二套第2日时段表数据
|  |  | … |  |  |  | … | … | …
|  |  | 8 |  |  |  | * | * | 第二套第8日时段表数据
4 | 3 | 0 | 1 | YYMMDDNN | 4 |  | * | * | 第1公共假日日期及日时段表号
|  |  | … | … |  |  | … | … | …
|  |  | FE | YYMMDDNN |  |  | * | * | 第254公共假日日期及日时段表号
4 | 4 | 1 | 1 | NNNNNNNN | 4 |  | * | * | 自动循环显示第1屏显示数据项
|  |  | … | … |  |  | … | … | …
|  |  | FE | NNNNNNNN |  |  | * | * | 自动循环显示第254屏显示数据项
4 | 4 | 2 | 1 | NNNNNNNN | 4 |  | * | * | 按键循环显示第1屏显示数据项
|  |  | … | … |  |  | … | … | …
|  |  | FE | NNNNNNNN |  |  | * | * | 按键循环显示第254屏显示数据项
4 | 80 | 0 | 1 | NN…NN | 32 |  | * |  | 厂家软件版本号(ASCII码)
|  |  | 2 | NN…NN | 32 |  | * |  | 厂家硬件版本号(ASCII码)
|  |  | 3 | NN…NN | 32 |  | * |  | 厂家编号(ASCII码)
00001注 1: 日时段表号和费率号的起始值为1。
00002注 2: 时区表数据不足设置时区数补最后一个时区数据，日时段表数据不足设置日时段数补最后一个日时段数据，公共节假日数据不足设置公共节假日数补最后一个公共节假日数据。
00003注 3: 以ASCII传输的数据项，不足字节后补NUL。
00004注 4: 厂家编号建议用企业代码。
00005注 5: 每月结算日数值如果为9999代表未设置此结算日。
00006注 6: 循环显示设置中NNNNNNNN代表每个显示项对应的数据标识。

## a6
数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称
长度
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  | （字节） |  | 读 | 写
5 | 0 | 0 | 1 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上1次）定时冻结时间
5 | 0 | 1 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）定时冻结正向有功电能数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 0 | 2 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）定时冻结反向有功电能数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 0 | 3 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）定时冻结组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 0 | 4 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）定时冻结组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 0 | 5 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）定时冻结第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 0 | 6 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）定时冻结第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 0 | 7 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）定时冻结第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 0 | 8 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）定时冻结第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 0 | 9 | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）定时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 0 | 0A | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）定时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 0 | 10 | 1 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上1次）定时冻结变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 0 | FF | 1 |  |  |  | * |  | （上1次）定时冻结数据块
5 | … | … | … | … | … | … | … | … | …
5 | 0 | 0 | 0C | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上12次）定时冻结时间
5 | 0 | 1 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上12次）定时冻结正向有功电能数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 0 | 2 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上12次）定时冻结反向有功电能数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 0 | 3 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上12次）定时冻结组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 0 | 4 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上12次）定时冻结组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 0 | 5 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上12次）定时冻结第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 0 | 6 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上12次）定时冻结第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 0 | 7 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上12次）定时冻结第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 0 | 8 | 0C | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上12次）定时冻结第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 0 | 9 | 0C | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上12次）定时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 0 | 0A | 0C | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上12次）定时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 0 | 10 | 0C | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上12次）定时冻结变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 0 | FF | 0C |  |  |  | * |  | （上12次）定时冻结数据块
5 | 1 | 0 | 1 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上1次）瞬时冻结时间
5 | 1 | 1 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）瞬时冻结正向有功电能数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 1 | 2 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）瞬时冻结反向有功电能数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 1 | 3 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）瞬时冻结组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 1 | 4 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）瞬时冻结组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 1 | 5 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）瞬时冻结第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 1 | 6 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）瞬时冻结第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 1 | 7 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）瞬时冻结第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 1 | 8 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）瞬时冻结第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 1 | 9 | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）瞬时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 1 | 0A | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）瞬时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 1 | 10 | 1 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上1次）瞬时冻结变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 1 | FF | 1 |  |  |  | * |  | （上1次）瞬时冻结数据块
5 | 1 | 0 | 2 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上2次）瞬时冻结时间
5 | 1 | 1 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上2次）瞬时冻结正向有功电能数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 1 | 2 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上2次）瞬时冻结反向有功电能数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 1 | 3 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）瞬时冻结组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 1 | 4 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）瞬时冻结组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 1 | 5 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）瞬时冻结第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 1 | 6 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）瞬时冻结第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 1 | 7 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）瞬时冻结第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 1 | 8 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）瞬时冻结第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 1 | 9 | 2 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上2次）瞬时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 1 | 0A | 2 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上2次）瞬时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 1 | 10 | 2 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上2次）瞬时冻结变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 1 | FF | 2 |  |  |  | * |  | （上2次）瞬时冻结数据块
5 | 1 | 0 | 3 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上3次）瞬时冻结时间
5 | 1 | 1 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上3次）瞬时冻结正向有功电能数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 1 | 2 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上3次）瞬时冻结反向有功电能数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 1 | 3 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上3次）瞬时冻结组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 1 | 4 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上3次）瞬时冻结组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 1 | 5 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上3次）瞬时冻结第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 1 | 6 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上3次）瞬时冻结第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 1 | 7 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上3次）瞬时冻结第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 1 | 8 | 3 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上3次）瞬时冻结第四象限无功电能数据
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 1 | 9 | 3 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上3次）瞬时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 1 | 0A | 3 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上3次）瞬时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 1 | 10 | 3 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上3次）瞬时冻结变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 1 | FF | 3 |  |  |  | * |  | （上3次）瞬时冻结数据块
5 | 2 | 0 | 1 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上1次）两套时区表切换时间
5 | 2 | 1 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）两套时区表切换正向有功电能
数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 2 | 2 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）两套时区表切换反向有功电能
数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 2 | 3 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套时区表切换组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 2 | 4 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套时区表切换组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 2 | 5 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套时区表切换第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 2 | 6 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套时区表切换第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 2 | 7 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套时区表切换第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 2 | 8 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套时区表切换第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 2 | 9 | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）两套时区表切换正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 2 | 0A | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）两套时区表切换反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 2 | 10 | 1 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上1次）两套时区表切换变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 2 | FF | 1 |  |  |  | * |  | （上1次）两套时区表切换数据块
5 | 2 | 0 | 2 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上2次）两套时区表切换时间
5 | 2 | 1 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上2次）两套时区表切换正向有功电能
数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 2 | 2 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上2次）两套时区表切换反向有功电能
数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 2 | 3 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套时区表切换组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 2 | 4 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套时区表切换组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 2 | 5 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套时区表切换第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 2 | 6 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套时区表切换第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 2 | 7 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套时区表切换第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 2 | 8 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套时区表切换第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 2 | 9 | 2 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上2次）两套时区表切换正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 2 | 0A | 2 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上2次）两套时区表切换反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 2 | 10 | 2 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上2次）两套时区表切换变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 2 | FF | 2 |  |  |  | * |  | （上2次）两套时区表切换数据块
5 | 3 | 0 | 1 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上1次）两套日时段表切换时间
5 | 3 | 1 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）两套日时段表切换正向有功电能数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 3 | 2 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上1次）两套日时段表切换反向有功电能数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 3 | 3 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套日时段表切换组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 3 | 4 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套日时段表切换组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 3 | 5 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套日时段表切换第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 3 | 6 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套日时段表切换第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 3 | 7 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套日时段表切换第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 3 | 8 | 1 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上1次）两套日时段表切换第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 3 | 9 | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）两套日时段表切换正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 3 | 0A | 1 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上1次）两套日时段表切换反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 3 | 10 | 1 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上1次）两套日时段表切换变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 3 | FF | 1 |  |  |  | * |  | （上1次）两套日时段表切换数据块
5 | 3 | 0 | 2 | YYMMDDhhmm | 5 |  | * |  | （上2次）两套日时段表切换时间
5 | 3 | 1 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上2次）两套日时段表切换正向有功电能数据：
正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能
5 | 3 | 2 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kWh | * |  | （上2次）两套日时段表切换反向有功电能数据：
反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能
5 | 3 | 3 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套日时段表切换组合无功1电能数据：
组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能
5 | 3 | 4 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套日时段表切换组合无功2电能数据：
组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能
5 | 3 | 5 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套日时段表切换第一象限无功电能数据：
第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能
5 | 3 | 6 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套日时段表切换第二象限无功电能数据：
第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能
5 | 3 | 7 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套日时段表切换第三象限无功电能数据：
第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能
5 | 3 | 8 | 2 | XXXXXX.XX | 4×n | kvarh | * |  | （上2次）两套日时段表切换第四象限无功电能数据：
第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能
5 | 3 | 9 | 2 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上2次）两套日时段表切换正向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 正向有功总最大需量及发生时间
正向有功费率1最大需量及发生时间
…
正向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 3 | 0A | 2 | XX.XXXX | 8×n | kW | * |  | （上2次）两套日时段表切换反向有功最大需量及发生时间数据：
|  |  |  | YYMMDDhhmm |  | 年月日时分 |  |  | 反向有功总最大需量及发生时间
反向有功费率1最大需量及发生时间
…
反向有功费率63最大需量及发生时间
5 | 3 | 10 | 2 | XX.XXXX | 3×8 |  | * |  | （上2次）两套日时段表切换变量数据：
[6 empty] | kW |  |  | 总有功功率
[6 empty] | kW |  |  | A相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | B相有功功率
[6 empty] | kW |  |  | C相有功功率
[6 empty] | kvar |  |  | 总无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | A相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | B相无功功率
[6 empty] | kvar |  |  | C相无功功率
5 | 3 | FF | 2 |  |  |  | * |  | （上2次）两套日时段表切换数据块
00001注 1: 按照电能表实际设置的费率数冻结费率电能和最大需量及发生时间。
00002注 2: n的值为从站实际冻结的费率数加1（1为总量）。

## a7
数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称
长度
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  | （字节） |  | 读 | 写
6 | 0 | 0 | 0 | NN | 1 |  | * |  | 最早记录块
|  |  | 1 | YYMMDDhhmmNN | 6 |  |  |  | 给定时间记录块
|  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 最近一个记录块
6 | 1 | 0 | 0 | NN | 1 |  | * |  | 第1类负荷最早记录块
|  |  | 1 | YYMMDDhhmmNN | 6 |  |  |  | 第1类负荷给定时间记录块
|  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 第1类负荷最近一个记录块
6 | … | … | … | … | … | … | … | … | …
6 | 6 | 0 | 0 | NN | 1 |  | * |  | 第6类负荷最早记录块
|  |  | 1 | YYMMDDhhmmNN | 6 |  |  |  | 第6类负荷给定时间记录块
|  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 第6类负荷最近一个记录块
00001注： 表格中的数据格式为主站下行格式说明，从站上行的数据域负荷记录格式、结构定义见附录B。